同等品申請書

令和 8年　　月　　日

野洲市病院事業管理者　前川　聡 様

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　㊞

担当者

連絡先

令和8年7月10日付で入札公告のあった市立野洲地域医療センター中央材料室システム流し台納入業務に係る入札について、下記のとおり同等品の申請を行います。

記

| 品名 |  | システム流し台 (2槽式システム流し台、恒温槽付きシステム流し台) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基準品 ※仕様書記載 |  | 村中医療器 |  |
| 同等品 | メーカー |  |  |
|  | 規格 | 2槽式システム流し台 |  |
|  |  | 恒温槽付きシステム流し台 |  |
|  | 定価 | 2槽式システム流し台 |  |
|  |  | 恒温槽付きシステム流し台 |  |

注１）仕様が確認出来るカタログ図等も同時に提出すること。

注２）裏面の「調達物品の備えるべき性能・機能に関する要件」の全てを満たすこと。

注３）裏面の「調達物品の備えるべき性能・機能に関する要件」の「対応可」欄にチェックを入れ、要件全てを満たしていることを明確にすること。

| 調達物品の備えるべき性能・機能に関する要件 |  |  |  | 対応可 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2槽式システム流し台は以下の要件を満たすこと |  |  |
|  |  | 1-1 | 本体外形寸法は、幅1950mm、奥行720㎜、高さ850㎜（背板500mm）以下であること。 |  |
|  |  | 1-2 | 本体材質は、SUS304相当以上の耐腐食性ステンレス製であること。 |  |
|  |  | 1-3 | 各槽に1本のレバーで操作する湯水混合水栓が取り付けられていること。 |  |
|  |  | 1-4 | 2槽のうち1槽にはRO水栓が取り付けられていること。 |  |
|  |  | 1-5 | 槽の数は2槽式で、各槽の寸法は幅850mm、奥行500mm、深さ250mm以上であること。 |  |
|  |  | 1-6 | 水切り板を各槽1枚以上付属させること。 |  |
|  |  | 1-7 | ウォーターガンを1個以上装備していること。 |  |
|  |  | 1-8 | 水栓蛇口部は､シャワーと整流の切り替えができ、手元まで引き出すことができること。 |  |
|  |  | 1-9 | 本体下部は、配管などの設備が見えないように観音式扉になっていること。 |  |
|  |  | 1-10 | 各槽にオーバーフローを有すること。 |  |
|  |  | 1-11 | 設置後は壁などと隙間ができないようにコーキングなどの後処理を行うこと。 |  |
|  |  | 1-12 | 拡大鏡取付金具を装備していること。 |  |
|  |  | 1-13 | 防水コンセントを装備していること。 |  |
|  | 2 | 恒温槽付きシステム流し台は以下の要件を満たすこと |  |  |
|  |  | 2-1 | 本体外形寸法は、幅1000㎜、奥行720㎜、高さ850㎜（背板500mm）以下であること。 |  |
|  |  | 2-2 | 本体材質は、SUS304相当以上の耐腐食性ステンレス製であること。 |  |
|  |  | 2-3 | 槽には1本のレバーで操作する湯水混合水栓が取り付けられていること。 |  |
|  |  | 2-4 | 槽の寸法は、幅850mm、奥行500mm、深さ200mm以上であること。 |  |
|  |  | 2-5 | 槽は恒温槽内蔵式であること。 |  |
|  |  | 2-6 | 恒温槽の温度設定は操作パネルにて1℃単位での変更が可能であること。 |  |
|  |  | 2-7 | エアーガンを装備しており、専用コンプレッサーを本体下部に内蔵していること。 |  |
|  |  | 2-8 | 水栓蛇口部は、シャワーと整流の切り替えができ、手元まで引き出すことができること。 |  |
|  |  | 2-9 | 本体下部は、配管などの設備が見えないように観音式扉になっていること。 |  |
|  |  | 2-10 | 槽にオーバーフローを有すること。 |  |
|  |  | 2-11 | 設置後は壁などと隙間ができないようにコーキングなどの後処理を行うこと。 |  |