同等品申請書

令和 8年　　月　　日

野洲市病院事業管理者　前川　聡 様

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　㊞

担当者

連絡先

令和8年7月22日付で入札公告のあった市立野洲地域医療センター手術室・内視鏡室映像配信システム納入業務に係る入札について、下記のとおり同等品の申請を行います。

記

| 同等品申請 項目チェック | 1.記録配信エンコーダ・手術映像コントロールシステム |  | 2.映像入出力端子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.壁掛モニタ |  | 4.懸垂モニタ |  |
|  | 5.術野カメラシステム |  | 6.監視カメラ |  |
|  | 7.マルチ表示モニタ |  | 8.内視鏡室記録エンコーダ |  |
|  | 9.内視鏡室映像入出力端子 |  | 10.内視鏡室懸垂モニタ （メディカル用） |  |
|  | 11.内視鏡室スタンドモニタ （PC用） |  |  |  |
| 同等品記載 (メーカー・規格) | 別紙1のとおり |  |  |  |
| 同等品 要件確認 | 別紙2のとおり |  |  |  |

注１）仕様が確認出来るカタログ図等も同時に提出すること。

注２）同等品申請をする場合は、上記「同等品申請項目チェック」の同等品申請をする項目に✓を入れること。

注３）同等品として申請する物品のメーカーと規格を別紙1「同等品(メーカー・規格)記載表」に記載すること。(基準品は、仕様書 6.構成リスト(基準品)を参照。)

注４）別紙2「同等品要件確認表」の「対応可」欄に✓を入れ同等品申請物品が要件全てを満たしていることを明確にすること。

別紙1　同等品(メーカー・規格)記載表

| NO | 品名 | メーカー | 型式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 記録配信エンコーダ・手術映像コントロールシステム |  |  |
|  | 手術室3室 エンコーダ |  |  |
|  | FHDエンコーダ NEB2 |  |  |
|  | エンコーダ NEB2用ラックマウント金具(BOX/2U) |  |  |
|  | 17型タッチパネルモニタ(グレー)ベゼルあり |  |  |
|  | タッチパネル ラックマウント金具 17型用(8U/グレー) |  |  |
|  | 12G-SDIスイッチャ(16×16) |  |  |
|  | USB-SSD(1TB) |  |  |
|  | 生体情報モニタ用配信エンコーダ |  |  |
| 2 | 映像入出力端子 |  |  |
|  | 手術室3室 電子カルテ用壁面埋込型コンバータ(各1ヶ所) |  |  |
|  | 壁面埋込型コンバータDVI→SDI |  |  |
|  | 手術室3室 生体情報用壁面埋込型コンバータ(各1ヶ所) |  |  |
|  | 壁面埋込型コンバータDVI→SDI |  |  |
|  | 手術室3室 術野用壁埋込型コンバータ(各2ヶ所) |  |  |
|  | 壁面埋込型コンバータDVI→SDI |  |  |
|  | 壁面埋込型コンバータ用ACアダプター(1台電源供給用) |  |  |
|  | 壁面SDI端子(入力用) |  |  |
|  | 壁面SDI端子(出力用) |  |  |
| 3 | 壁掛モニタ |  |  |
|  | 手術室3室 壁掛大型モニタ |  |  |
|  | 50型モニタ |  |  |
|  | 4Kコンバータ |  |  |
| 4 | 懸垂モニタ |  |  |
|  | 手術室3室 懸垂モニタ(手術室2及び3は、懸垂モニタ1面) |  |  |
|  | 27型4Kモニタ2D |  |  |
| 5 | 術野カメラシステム |  |  |
|  | 手術室2室 術野カメラ |  |  |
|  | 術野カメラセット(4K60p/IR/25m/ND/CCU/ブレ補正)SC431 |  |  |
|  | 術野カメラ CCUラックマウント金具 SC431用(2U) |  |  |
| 6 | 監視カメラ |  |  |
|  | 手術室3室 全景カメラ |  |  |
|  | ドームカメラ(光学2.5倍/IR) |  |  |
|  | PoEHUB (CISCO/L2/1Gx24/1GSFPx4/195W)ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ金具付 |  |  |
| 7 | マルチ表示モニタ |  |  |
|  | 手術室マルチモニタ(カンファレンス室1台、スタッフステーション1台、洗浄消毒室1台) |  |  |
|  | ADMENIC マルチビューアソフト NVT |  |  |
|  | マルチビューアPC Win11IoT/i5/SSD/16GB/電源sw/VESA |  |  |
|  | 50型モニタ |  |  |
|  | マウス ワイヤレス |  |  |
| 8 | 内視鏡室記録エンコーダ |  |  |
|  | 内視鏡室2室 エンコーダ |  |  |
|  | FHDエンコーダ NEB2 |  |  |
|  | 12型タッチパネル(グレー) |  |  |
|  | OLYMPUS内視鏡カート用モニタム |  |  |
|  | USB-SSD(1TB) |  |  |
| 9 | 内視鏡室映像入出力端子 |  |  |
|  | 内視鏡室2室 電子カルテ用壁面埋込型コンバータ(各1ヶ所) |  |  |
|  | 壁面埋込型コンバータDVI→SDI |  |  |
|  | HDMI-DVIケーブル/5m |  |  |
|  | 壁面SDI端子(出力用) |  |  |
|  | 内視鏡室2室 映像信号入力(各1ヶ所) |  |  |
|  | 壁面SDI端子(入力用) |  |  |
|  | SDIケーブル(12G 移動用 圧着式 10m)黒 |  |  |
| 10 | 内視鏡室懸垂モニタ（メディカル用） |  |  |
|  | 内視鏡室2室 懸垂モニタ(各部屋1面) |  |  |
|  | 32型4Kモニタ2D【メディカル用】 |  |  |
| 11 | 内視鏡室スタンドモニタ（PC用） |  |  |
|  | 内視鏡室2室 スタンドモニタ(各部屋1面) |  |  |
|  | 32型UHDモニタ【PC用】 |  |  |
|  | テレビスタンド ハイタイプ キャスター付 手動上下昇降 |  |  |
|  | SDI/HDMI To ANALOGコンバータ |  |  |
|  | SDIケーブル(12G 移動用 圧着式 10m)黒 |  |  |
|  | 電源タップ |  |  |

別紙2  同等品要件確認表

|  |  |  | 対応可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手術室記録配信エンコーダ・手術映像コントロールシステムは以下の要件を満たすこと |  |  |
|  | 1-1 | 記録配信エンコーダ及び17型以上の操作タッチパネルを3式用意すること。 |  |
|  | 1-2 | 長時間安定して記録配信できる専用設計が必要である為、ハードウェアエンコード回路を搭載していること。 |  |
|  | 1-3 | 学術用高画質記録1ch以上、記録配信する機能を有すること。 |  |
|  | 1-4 | 記録配信エンコーダにUSBストレージ等の外部記録媒体を接続記録でき、MP4もしくはM2TSを選択する機能を有すること。 |  |
|  | 1-5 | 生体情報モニタ配信用エンコーダを3式用意すること。 |  |
|  | 1-6 | 当院別途調達の壁面AV収納ユニットに収納すること。 |  |
|  | 1-7 | 手術映像コントロールシステムを3式用意すること。 |  |
|  | 1-8 | 映像切替スイッチャ、映像制御ソフトウェアから構成され、各手術室に設置すること。 |  |
|  | 1-9 | 映像切替、録画操作、術野カメラコントロール、プリセットの機能を有し、項目1.操作タッチパネルで操作を行うことができること。 |  |
|  | 1-10 | 映像切替スイッチャは4K(3,840x2,160/60p）解像度対応、16入力16出力以上で構成されること。 |  |
|  | 1-11 | 映像切替スイッチャは4K,FHDに対応するべく入力された4K（3,840×2,160）を解像度FHD（1,920×1,080）にダウンスケールして出力できる機能を有すること。 |  |
|  | 1-12 | 映像切替機能は、操作タッチパネルに実際の入力映像プレビュー（サムネイル）が表示され、映像切替操作が簡単に行えること。 |  |
|  | 1-13 | 項目5.術野カメラ、項目2.の映像入力端子を映像切替スイッチャにそれぞれ入力し、記録配信エンコーダ、壁面モニタ、映像出力端子へそれぞれ出力できること。映像信号変換に必要なコンバータを含むこと。 |  |
|  | 1-14 | 当院別途調達の壁面AV収納ユニットに収納すること。 |  |
|  | 1-15 | 当院移設予定の天吊モニタム・モニタの移設は無影灯メーカーと協力のうえ、ケーブル配線等施工すること。 |  |
| 2 | 手術室映像入出力端子は以下の要件を満たすこと |  |  |
|  | 2-1 | 各手術室内の壁面に術野用SDI入力端子を各2ヶ所以上、術野用DVI入力端子を各2ヶ所以上、生体情報モニタ用DVI端子を各1ヶ所以上、電子カルテ端末用DVI入力端子を各1ヶ所以上有すること。 |  |
|  | 2-2 | 各手術室内の壁面にSDI出力端子を各2ヶ所以上有すること。 |  |
|  | 2-3 | 映像入出力端子設置場所は当院担当者と打ち合わせの上決定すること。 |  |
| 3 | 手術室壁掛モニタは以下の要件を満たすこと |  |  |
|  | 3-1 | 50型4Kモニタを3台用意すること。 |  |
|  | 3-2 | 輝度は550cd/㎡以上であること。 |  |
|  | 3-3 | 壁掛け金具を用意すること。 |  |
|  | 3-4 | 項目1.映像切替スイッチャから出力された12GｰSDI信号をHDMI信号に変換可能な12GSDI to HDMI4K対応コンバータを3台用意すること。 |  |
|  | 3-5 | 手術室内壁面にモニタを取り付けること。 |  |
| 4 | 手術室懸垂モニタは以下の要件を満たすこと |  |  |
|  | 4-1 | 27型以上の4Kメディカルモニタを2台用意すること。 |  |
|  | 4-2 | 輝度は650cd/㎡以上であること。 |  |
|  | 4-3 | 視野角（水平/垂直）は、178度であること。 |  |
|  | 4-4 | 入力端子はBNC（12G-SDI）、BNC（3G-SDI）、HDMI、DVI-Dを有すること。 |  |
|  | 4-5 | 出力端子はBNC（12G-SDI）を有すること。 |  |
|  | 4-6 | 防塵、防水性能として、IP45（前面）を有すること。 |  |
|  | 4-7 | 当院が指定する部屋に設置されている別途当院調達の懸垂モニタアームに取り付けること。 |  |
| 5 | 手術室術野カメラシステムは以下の要件を満たすこと |  |  |
|  | 5-1 | 4K対応術野カメラシステムを2式用意すること。 |  |
|  | 5-2 | カメラヘッド本体、ズームレンズ、3軸旋回装置を搭載した一体型であること。 |  |
|  | 5-3 | 撮像素子は、CMOSであること。 |  |
|  | 5-4 | オートホワイトバランス、オートゲインコントロール、オートシャッタアイリス、オートアイリスコントロール及びオートホワイトシェーディング機能を有すること。 |  |
|  | 5-5 | シャッタ速度は、1/60～1/10,000の範囲以上で連続可変する機能を有すること。 |  |
|  | 5-6 | ズームレンズは光学12倍以上であること。 |  |
|  | 5-7 | レンズの旋回角度は、パン回転範囲±50度以上の範囲、チルト回転範囲－30度～＋50度の範囲を満たしていること。 |  |
|  | 5-8 | レンズのローテーション軸の回転角度は、±165度以上の範囲を満たしていること。 |  |
|  | 5-9 | カメラコントロールユニット映像出力端子は、4K対応12G-SDI、4K対応HDMI、FHD対応3G-SDI、FHD対応HDMIを有すること。 |  |
|  | 5-10 | 映像信号のビデオフォーマットは3,840×2,160/59.94p及び1,920×1,080/59.94p信号出力が同時に行えること。 |  |
|  | 5-11 | カメラヘッド本体は、別途当院調達の術野カメラアームに取り付けること。 |  |
|  | 5-12 | カメラコントロールユニットは、別途当院調達の壁面AV収納ユニットに収納すること。 |  |
| 6 | 手術室全景カメラは以下の要件を満たすこと |  |  |
|  | 6-1 | 全景カメラを4台用意すること。 |  |
|  | 6-2 | 有効画素数は1,920×1,080画素以上であること。 |  |
|  | 6-3 | 光学2.5倍以上のズーム機能を有すること。 |  |
|  | 6-4 | ドーム型で、天井に設置し、全景が撮影可能であること。 |  |
|  | 6-5 | 手術室内に3台、廊下に1台設置すること。設置場所は当院担当者と打合せの上決定すること。 |  |
|  | 6-6 | ネットワーク接続に必要となるPoEHUBについては用意すること。 |  |
| 7 | 手術室マルチ表示モニタは以下の要件を満たすこと |  |  |
|  | 7-1 | マルチ表示端末と表示モニタを3式用意すること。 |  |
|  | 7-2 | OSは、Windows 11 IoT Enterprise 2024LTSC相当であること。 |  |
|  | 7-3 | CPUは、Core i5-14500T プロセッサー以上であること。 |  |
|  | 7-4 | メモリは、16GB以上であること。 |  |
|  | 7-5 | マルチ表示モニタサイズは50型以上を3台、表示画素数は3,840x2,160以上であること。なお、壁掛けでの設置とするため、金具も用意すること。 |  |
|  | 7-6 | スタッフステーションに1台、カンファレンスルームに1台、洗浄消毒室に1台設置すること。設置場所は当院担当者と打ち合わせの上決定すること。 |  |
| 8 | 内視鏡室記録エンコーダは以下の要件を満たすこと |  |  |
|  | 8-1 | 記録エンコーダ及び17型以上の操作タッチパネルを2式用意すること。 |  |
|  | 8-2 | 長時間安定して記録配信できる専用設計が必要である為、ハードウェアエンコード回路を搭載していること。 |  |
|  | 8-3 | 学術用高画質記録1ch以上、記録する機能を有すること。 |  |
|  | 8-4 | 記録配信エンコーダにUSBストレージ等の外部記録媒体を接続記録でき、MP4もしくはM2TSを選択する機能を有すること。 |  |
|  | 8-5 | 簡易ラックに収納すること。 |  |
| 9 | 内視鏡室映像入出力端子は以下の要件を満たすこと |  |  |
|  | 9-1 | 各内視鏡室内の壁面に内視鏡用SDI入力端子を各1ヶ所以上有すること。なお、懸垂アームモニタ（メディカル用）に接続し、内視鏡を表示させること。 |  |
|  | 9-2 | 各内視鏡室の壁面に電子カルテ用入力端子及び出力端子を各1ヶ所以上有すること。なお、スタンドモニタ（PC用）に接続し、電子カルテを表示させること。 |  |
|  | 9-3 | 映像入出力端子設置場所は当院担当者と打ち合わせの上決定すること。 |  |
| 10 | 内視鏡室懸垂モニタ（メディカル用）は以下の要件を満たすこと |  |  |
|  | 10-1 | 32型以上の4Kメディカルモニタを2台用意すること。 |  |
|  | 10-2 | 輝度は650cd/㎡以上であること。 |  |
|  | 10-3 | 視野角（水平/垂直）は、178度であること。 |  |
|  | 10-4 | 入力端子はBNC（12G-SDI）、BNC（3G-SDI）、HDMI、DVI-Dを有すること。 |  |
|  | 10-5 | 出力端子はBNC（12G-SDI）を有すること。 |  |
|  | 10-6 | 防塵、防水性能として、IP45（前面）を有すること。 |  |
|  | 10-7 | 当院が指定する部屋に設置されている別途当院調達の懸垂モニタアームに取り付けること。 |  |
| 11 | 内視鏡室スタンドモニタ（PC用）は以下の要件を満たすこと |  |  |
|  | 11-1 | 31.5型以上モニタを2台用意すること。 |  |
|  | 11-2 | 輝度は350cd/㎡以上であること。 |  |
|  | 11-3 | 視野角（水平/垂直）は、178度であること。 |  |
|  | 11-4 | 入力端子はHDMIを有すること。 |  |
|  | 11-5 | 31.5型以上モニタ用スタンドを2台用意し、設置すること。 |  |
|  | 11-6 | 31.5型以上モニタに電子カルテを表示させるため、電子カルテ用入力端子からモニタへ接続するためのケーブルを用意すること。 |  |